采购内容及技术要求​

（一）IVC 独立通气主机​

主机规格：长≤400mm、深≤600mm；电源：220V/50Hz；最大运行功率≤200W。主机与笼架分离设计，底座无冗余结构，各立面齐平且无易积尘的降落式平台；采用隐藏式接管方式，实现主机与笼架短距离对接，节省动物房使用空间。​

材质与结构：柜体采用304不锈钢材质，面板为ABS工程塑料，表面光滑平整、易清洁；边角为圆润弧度设计，避免碰撞损坏；底部配备4个静音万向轮（其中 2 个带刹车功能），操作灵活且便于设备检修。​

进风设计：正、背面双面进风，进风口总面积≥1000cm²，进风位置优化、无障碍物阻挡，保障进风充分，减少换气误差；进风口为规则圆孔均匀排布，内侧内置 304 不锈钢初效滤网，确保进风流畅、洁净。​

风机配置：采用无刷EC直流电机，低转速、低功率运行，运行噪音≤50分贝；可连续安全运行≥50000小时无故障。​

过滤系统：进排风采用可移动式全密封结构圆筒过滤器，进风通道至少设置中效、高效两级过滤，保障过滤气体洁净度；过滤器更换滤芯时可整体移出饲养间，且滤芯不暴露，避免积尘飞溅污染饲养环境。​

状态提示：主机正面配备过滤器工作状态可视化提示标识，便于管理人员实时掌握过滤器运行状态（正常、预警、堵塞等），且不影响实验动物正常生长活动；不接受仅通过计时器提醒过滤器状态的方式。​

智能控制：采用PLC智能控制模块，可在线实测笼架上单个笼盒内的压力值和风速流量值。​

远程监控：系统具备物联网远程监控功能（非局域网），数据通过物联网专业通信协议上传至云端服务器，支持用户端电脑及管理人员手机远程访问监控平台，实现数据上传、远程监视及异常报警提示等功能，并可远程查看 IVC 设备运行状态。​

（二）大鼠笼盒​

规格尺寸：底盒高度≥18cm，底面积≥900cm²；底盒为圆角设计，盒底无定型凸起，保障笼盒内空气流通及大鼠活动空间。​

材质性能：采用全新聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料制作，需满足以下性能要求：经 134℃、205.8kPa 压力蒸汽试验及 180℃耐高温试验，连续测试 350 次后，产品无变色、开裂、变形现象，笼盒上盖开启、关闭功能正常；经 1.5 米高度垂直落地耐冲击试验后，笼盒无裂痕、无损伤。​

密封设计：采用侧密封方式，硅胶密封圈安装于底盒，笼盒密封性良好，经高温高压灭菌后无变形。​

网罩结构：全网罩设计，材质为 304 不锈钢；水料同侧布置，便于观察水料剩余情况；主框不锈钢丝直径 φ≥3.0mm，内矩网格不锈钢丝直径 φ≥2.0mm，圆钢间隙≤8.0mm；动物或人员接触部位无毛刺、尖角。​

生命窗设计：笼盒顶部设方形超大生命窗，内面积≥220cm²，防止停电后大鼠窒息；生命窗覆盖≤0.3μm 高效微生物过滤膜，细菌过滤效率（BFE）≥99.99999%、病毒过滤效率（VFE）≥99.9999%；高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌，且灭菌后过滤性能不受影响。​

搭扣设计：笼盒与搭扣为一体成型脱模设计，无冗余组合部件（需提供底盒、盒盖及扣合后的实物细节照片）；单手可完成笼盒盖的开闭操作，便于管理人员作业；一体式搭扣热胀冷缩系数与笼盒一致，经高温高压消毒后不变形、不脱落，且便于笼盒叠加存放。​

防泄漏设计：笼盒脱离笼架后，进风、排风阀门自动关闭，确保取下笼盒时无气体外泄，防止交叉感染。​

（三）大鼠笼架​

材质与规格：采用304及以上等级不锈钢管制作，方管规格≥20mm×30mm×1.5mm；底部配备不少于4个不锈钢万向脚轮（其中不少于2个带刹车装置）；笼架规格为3列×6层，共18笼位，整体尺寸≤1200mm×500mm×1800mm（长×宽 × 高，高度含脚轮，不含顶部可拆卸风管）。​

送排风设计：采用上送下排式送排风方式；气管与笼盒连接处采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管为旋转式卡槽连接，拆卸便捷，便于清洗、消毒；气嘴与笼盒接触部位为硅胶软连接，保障气密性。​

导轨设计：导轨采用高强度高分子材料一次成型，配备笼盒到位指示装置，提醒管理人员笼盒放置是否到位。​

编号标识：笼架两侧纵向位置采用激光打印数字坐标编号（1、2、3……），顶部横向位置采用激光打印字母坐标编号（A、B、C……），便于实验管理。​

三、配置清单​

| ​序号 | 设备 / 配件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVC 独立通气主机 | 1 台 | - |
| 2 | 大鼠笼盒 | 20 套 | 含测试笼盒 1 个 |
| 3 | 大鼠笼架 | 1 架 | 3 列 6 层，18 笼位 |

| 福建省中医药科学院 实验动物笼具(IVC)第二次询价采购报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  | 报价时间： |  |
| 序号 | 设备名称 | 预计数量及单位 | 联系人 | 联系方式 | 报价 （元） | 备注 |
| 1 | 大鼠IVC | 1套 |  |  |  |  |